	采购单位：
	驻马店市中心医院

	器械名称：
	高端重症转运呼吸机
	数量：壹台

	
	
	要求：原装进口

	付款方式：
	按合同要求

	主要技术参数要求

	序号
	内   容
	备注

	1
	供气方式及电源：
进口品牌, 电动电控,内置涡轮供气。适用于院内抢救室术后复苏及监护室，院内、院外转运；交直流两用电源,内置电池≥3小时
	★

	2
	传感器技术：热丝传感器技术或压差式传感器,监测准确，长效耐用
	★

	3
	重量≤5-6公斤，装卸简便，方便转运病人使用
	

	4
	≥6.4英寸彩色触摸液晶屏幕显示，中文操作系统；监测屏幕与主机一体化
	

	5
	通气模式
	

	5.1
	有创通气模式：容量控制/辅助通气（VCV） ，压力控制/辅助通气(PCV)，同步间歇指令通气（SIMV），压力支持自主通气PSV，安全通气模式（窒息通气Apnea ventilation)等常用通气模式
	

	5.2
	容量和压力无创通气模式，具备自动漏气补偿功能，无创模式属标配功能。
	★

	5.3
	高级通气模式: PS+VT target, PCV+Vttarget    (注：相当于VS和PRVC模式）
	★

	6
	通气设置
	

	6.1
	潮气量: 2~ 2000 mL；（适用于新生儿、儿童、到成人）
	★

	6.2
	呼吸频率（VCV,PCV)：5 ~60 bpm
	

	6.3
	吸呼比：1:1～1:9
	

	6.4
	呼吸频率(SIMV)：1~60 bpm
	

	6.5
	呼气末正压PEEP：0~20 cmH2O
	

	6.6
	吸气触发：0.5 ~ 10 L/min, OFF (OFF 在 VCV和 PCV情况下可用)
	

	6.7
	呼气触发：10~ 90% of peak flow
	

	6.8
	吸气时间：0.2~3秒
	

	6.9
	氧流量：0~15L/min
	

	6.10
	最大吸气时间:0.3~ 5s
	

	6.11
	吸气压力：5~50 cmH2O
	

	6.12
	压力支持 PS：PEEP之上5 ~30 cmH2O 
	

	6.13
	压力上升斜率：1~4
	

	6.14
	叹息：OFF，ON
	

	6.15
	容量叹息，潮气量：1~2倍VT
	

	6.16
	压力叹息，吸气压力：1~2倍PI
	★

	6.17
	流速波形：方波/减速波
	

	7
	病人监测
	

	7.1
	监测病人实时数据：Vte，Mve， FIO2, Ppeak，RR，PEEP
	

	7.2
	显示曲线：实时曲线：流速（时间），压力（时间）
环路曲线：压力/容积，容积/流速，流速/压力;
可显示呼吸环路曲线并可以实时冻结，连续48小时趋势图
	★

	8
	报警功能
	

	8.1
	视觉和听觉三级智能声光报警，分不同的声音和颜色
	

	8.2
	报警设置项目：气道峰压（ Ppeak high）,呼吸频率上/下限 (RR low/RR  high)，吸气潮气量上/下限（ High Vti/Low Vte），呼气潮气量下/下限 （Low VTe/ High Vte），分钟通气量上/下限 （High Mve/Low Mve），氧浓度上/下限（FiO2 low/FiO2 high）电源故障，断电报警，管路脱落
	

	8.3
	报警参数历史记录，保留4000条
	

	9
	低压氧接口（0~1.5 bar ）
	★

	10
	售后服务要求：
	

	10.1
	从产品最终验收合格之日起，整机保修两年，并由厂家出具相关服务承诺书。
	

	10.2
	费用：在保修期内由于货物故障所产生的一切费用由供应商负责。
	

	10.3
	响应：供应商应保证在12小时内对用户提出的问题或故障予以响应及处理
	

	10.4
	供应商应免费提供维护手册、维修手册、软件备份、故障代码表、备件清单、零部件、维修密码等维护维修必需的材料和信息。
	

	10.5
	培训：免费提供操作培训和维修培训；
	

	10.6
	免费为医院对接院内信息系统。
	


