全自动酶标仪
主要技术参数要求
1光学系统：12 个测量通道,1 个参比通道； 

2波长范围：340～750nm； 

3测量范围：0.000～4.000 OD； 

4测量方式：可选择常规测量，精密测量和中心测量方式，消除液面形态 对测量结果的影响；

5读数时间：读数时间：6 秒（单波长）8 秒（双波长）；动力学间隔 5 秒. 

6准确度：(492nm)0.000-2.000 OD：优于+/-(1.0%+0.010 OD)； (492nm)2.000-3.000 OD：优于+/-(1.5%+0.010 OD)； 

8精密度：(492nm)0.000-2.000 OD：优于+/-(0.5%+0.005 OD)； (492nm)2.000-3.000 OD：优于+/-(1.0%+0.005 OD)；

9 滤光片架：连续梯度滤光片 1 nm 可调(相当于 301 多块滤光片。 

10 质控：特有的 QC 质量控制系统，随时存储数据，不会丢失数据；

11酶标板型：U、V 和平底型板； 

12定量测量：自动绘制标准曲线，曲线类型：点对点、线性回归、非线性 回归、多项式曲线、三次方曲线、对数曲线、4 参数曲线等， 可保存，方便以后调用； 

13震荡功能 线性震荡功能，≥4种速度模式； 

14温度控制(选配): 环境温度以上至 42℃,96 孔板每孔独立加热 

15具有快速、重复性高、结果准确的优点，其光学性能极佳， 适用于科研教学,临床检验与诊断。能用于多种基于光吸收 的免疫分析，如 ELISA 分析等，还能用于快速动力学反应与 细胞毒理 MTT 分析等 

16外接设备：可外接打印机或计算机,并提供管理软件；

17能与自动化工作站整合，利于自动化操作 
18该项技术的相关配套设施、设备：（1）电脑；（2）精密移液器；（3）漩涡震荡仪（4）金属浴（5）高速离心机（6）恒温培育箱（7）无菌无热原采血管（8）打印机
19产品免费保修期五年
全自动磁微粒化学发光分析仪
主要技术参数
	分析方式
	支持随机分析

	检测速度
	200测试/小时

	仪器吸取样本后最快出结果时间
	21分钟

	仪器吸取样本后最慢出结果时间
	40分钟

	定标曲线稳定时间
	28天

	进样模式
	原试管装载，多种预稀释比例选择，急诊优先。 

	样品位
	一批次100个样本（支持循环追加、连续加载），设有急诊样本优先通道

	样本容器
	血液采集管、样本杯

	样本载体
	样本架（5个样本位/架）

	样本针
	永久性加样针

	样本针清洗
	内外全冲式高速清洗站

	样本针加样精密度
	≤2%（50ul） 

	样品针加样量范围
	5ul-150ul

	样品管死体积
	150ul

	液体水平监测
	具备液面检测功能、凝块检测功能

	样本稀释功能
	支持在机稀释（最大100倍稀释），设有1个专用稀释液位

	反应杯位
	独立反应杯，可存放2000个，连续供给，随时添加

	试剂位
	24个，有在机冷藏功能 （4℃-10℃）

	检测项目
	能直接检测高血压五项和γ-干扰素

	同时分析项目数
	24个项目

	孵育温度
	37.0℃±0.5℃

	孵育位
	192个

	清洗方式
	12针独立清洗，6遍磁洗

	输入设备
	条码读取器、鼠标、键盘

	输出设备
	电脑、显示屏、打印机

	通信接口
	RS232

	数据处理方式
	四参数、线性回归、logit-log、点到点

	售后服务
	产品免费保修期五年


全自动凝血分析仪
要求进口
主要技术参数
1、 速度：PT≥400 tests/h；PT and APTT≥400 tests/h；DD≥200 tests/h

2、 检测方法学：凝固法、发色底物法、免疫比浊法、凝集法
3、 检测项目：
凝固法：PT、APTT、Fbg（form Clauss-Method or PT derived）、TT、LA、PC、外源性因子（Ⅱ、Ⅴ、Ⅶ、Ⅹ）、内源性因子（Ⅷ、Ⅸ、Ⅺ、Ⅻ）等
发色底物法：AT-Ⅲ、PLG、α2-AP、PAI、PS、凝血因子ⅩⅢ、肝素等
免疫法：D-Dimer、FDP、VWF：Ag、vWF:Rco等凝集法：血小板聚集
4、 多波长测定：405，660，800nm，340，575nm

5、 样本分析前状态监测功能：提示溶血、黄疸、脂血的标本，以便于特殊处理
6、 CV值：PT＜2%、APTT＜2%、FIB＜4%

7、 采用全自动进样架方式进样，样品位≥100个，连续循环进样
8、 具有自动稀释及连锁检测功能
9、 试剂位≥45个，具有冷藏功能，温度≤10º℃
10、 检测通道≥20个，所有通道不同方法学均可通用
11、 具有开放的试剂程序
12、 可随时、随机插入急诊样本有预留急诊位，≥5个
13、 WINDOWS操作界面:简便、直接，可随时观测仪器的检测情况
14、 试剂加样针与样本针分开，≥3根试剂针，≥2根样本针，样本针标配盖帽穿刺功能，试剂针具加热功能
15、 应具备条码扫描设备及管理功能

16、产品免费保修期五年
荧光定量PCR分析仪

要求进口，产品免费保修期五年
全自动尿沉渣分析仪
要求进口，产品免费保修期五年
全自动电化学发光分析仪

要求进口，产品免费保修期五年
全自动血流变分析仪
产品免费保修期五年
