## 技术要求
采购项目清单：无影灯、全自动化学发光测定仪等医疗设备采购项目
序号 | 项目名称 | 数量或规模 | 资金预算 （万元） | 资金来源
1 | 单头无影灯 | 6 | 38.4 | 自筹
2 | 双头无影灯 | 1 | 9.1 | 自筹
3 | 全自动化学发光测定仪 | 1 | 0.2 | 自筹
合计 |  | 8 | 47.7
备注
技术要求及配置确认书 一、项目名称、数量：无影灯、全自动化学发光测定仪等医疗设备采购项目 二、项目用途说明： 三、配置规格、附件及零配件（包括专用工具）： 四、详细技术要求、参数及产品资料等： 附技术偏离表、评分标准、产品彩页、相关证明文件 五、售后服务条件及交货日期（或工期）：质保期≥3年

## 无影灯（单灯配置）技术参数
无影灯（单灯配置）技术参数
性能要求： 1、产品通过ISO9001、ISO13485认证（提供证书复印件加盖厂家公章，原件备查） ★2、具有中轴安全旋转装置，使得旋转臂不会任意转动。（提供证明文件，原件备查） 3、采用椭圆大臂，表面采用进口环保喷涂，抗菌抗病毒（提供检测报告），且产品通过绿色环保节能认证（提供证明文件）。 4、 灯罩壳采用超薄设计，最厚处不超过18CM。 ★5、无影灯各旋转轴位置，采用阻尼刹车装置，无漂移现象。（提供证明文件，原件备查） 6、消毒手柄处无一颗螺丝外露，轻按手柄弹钮可脱卸，脱卸式聚焦手柄可作高温高压134°消毒。 7、采用进口品牌平衡臂系统，灯头可轻松进行360°旋转并精确固定在理想位置，具备疲劳校正装置和定位手感调节装置。 ★8、传电器具有三路导电环，公母头对插式可无限旋转导电。（提供证明文件，原件备查） 9、调焦系统装置，采用中轴螺旋结构带动拉杆调整灯盘角度，可调节光斑大小。（提供证明文件，原件备查） 10、采用进口LED灯泡（提供进出口报关单），一主三副结构，非透镜结构（提供实物图片证明文件）。 ★11、每个LED灯泡都配有独立的散热片（提供实物图片证明文件），无影灯具备超低发热量和冷光特性。 12、通过电磁兼容检测（提供电磁兼容省级检测报告），采用抑制电磁波干扰设计，避免与手术室内其它设备产生相互的干扰。 13、灯盘采用渐变式设计，交互式无缝压板工艺，聚光板灯盘四等分，可有效的提升无影效果。（提供实物图片证明文件） ★14、采用RGBW四色灯泡。（提供四色实物图片证明文件） 技术规格： 1、照度（Lx）： 子灯≤120,000 2、辐照度(W/㎡)：子灯≥255 ★3、辐照度密度(W/㎡.Klx)子灯≤2.62（提供权威机构检测报告证件文件，原件备查） 4、色温可调（K）3500-5800 5、调光范围10—100% 6、术者头部温升≤0.5℃ 7、术野温升≤2℃ 8、照明深度≥80cm 9、光斑直径100-300MM 10、灯泡类型进口LED 11、灯泡平均寿命≥60000h ★12、LED灯杯直径≥35MM（提供实物尺寸图片证明文件） ★13、灯泡数量子灯≥48LEDS（主灯）+≥144LEDS（副灯） 14、高度调整≥118cm 15、LED灯杯散热片≥33mm

## 手术无影灯（双灯配置）技术参数
手术无影灯（双灯配置）技术参数
性能要求： ▲1、产品通过ISO9001认证（提供证书复印件加盖厂家公章，原件备查） ▲2、产品通过ISO13485认证（提供证书复印件加盖厂家公章，原件备查） ★3、具有中轴安全旋转装置，使得旋转臂不会任意转动且具备转动平稳。（提供证明文件） ★4、采用椭圆大臂，表面采用进口环保喷涂，表面抗菌抗病毒（提供检测报告）。 5、灯罩壳采用超薄设计，最厚处不超过18CM。 ★6、无影灯各旋转轴位置，采用阻尼刹车装置，保证无漂移现象。（提供省级和以上国家政府机构出具的证明文件） 7、消毒手柄处无一颗螺丝外露，轻按手柄弹钮可脱卸，脱卸式聚焦手柄可作高温高压134°消毒。 8、采用进口品牌平衡臂系统，灯头可轻松进行360°旋转并精确固定在理想位置，具备疲劳校正装置和定位手感调节装置。 ★9、传电器具有三路导电环，公母头对插式可无限旋转导电。（提供省级和以上国家政府机构出具的证明文件） ★10、调焦系统装置，采用中轴螺旋结构带动拉杆调整灯盘角度，可调节光斑大小。（提供省级和以上国家政府机构出具的证明文件） 11、采用进口LED灯泡（提供进出口报关单），一主三副结构，非透镜结构（提供实物图片证明文件）。 ★12、每个LED灯泡都配有独立的散热片（提供实物图片证明文件），无影灯具备超低发热量和冷光特性，冷光效果使医生头部和伤口区无明显温升（提供省级和以上国家政府机构出具的证明文件）。 13、通过电磁兼容检测（提供电磁兼容省级检测报告），采用抑制电磁波干扰设计，避免与手术室内其它设备产生相互的干扰。 14、灯盘采用渐变式设计，交互式无缝压板工艺，聚光板灯盘四等分，可有效的提升无影效果。（提供实物图片证明文件） ★15、采用RGBW四色灯泡，有效缓解医生长时间手术造成的眼部疲劳。（提供四色实物图片证明文件） 技术规格： ★1、照度（Lx）：母灯≤160,000 母灯≤160,000（提供权威机构检测报告证件文件，原件备查） 2、色温可调（K）3500-58005、演色性指数（CRI）96 3、调光范围10—100% 4、术者头部温升≤0.5℃ 5、术野温升≤2℃ 6、照明深度≥80cm 7、光斑直径100-300MM 8、灯泡类型进口LED 9、灯泡平均寿命≥60000h ★10、LED灯杯直径≥35MM（提供实物尺寸图片证明文件） ★11、灯泡数量母灯≥88LEDS（主灯）+≥264LEDS（副灯），子灯≥88LEDS（主灯）+≥264LEDS（副灯） 12、高度调整≥118cm 13、LED灯杯散热片≥33mm 14、LED灯头散热盖母灯≥130mm子灯≥130mm 15、弧形拉手尺寸≥270mm ★16、聚光板灯盘≤4等分 17、扇形调焦活动板半径母灯≥280mm子灯≥280mm 18、中轴护罩高度≥48mm（三点内嵌式固定） 19、照度和色温调节范围≥12档 20、电源输入100-240VAC,50/60Hz

## 全自动化学发光测定仪技术参数
全自动化学发光测定仪技术参数
用途： 用于对来源于人体的血清、血浆、全血样本中的被分析物进行定性或定量检测。 设备主要用于快速检测ProBNP。 仪器参数： 1.*首个测试结果时间≤12分钟，其后每个测试≤25秒，每小时可进行≥144个测试 2.*采用吖啶酯直接化学发光法，精密度≤3%，灵敏度≤0.6pg/mL 3.全自动检测，无需手动加样 4.≥20个样本位，均支持急诊模式，样本随来随测 5.支持样本原始管直接上机，包括多种规格采血管、末梢血锥形管、生化杯、定标管等 6.可检测血清、血浆、全血、末梢血等 7.≥8个试剂位，具备冷藏功能 8.≥192个独立在机反应杯；托盘式装载、更换便捷，检测过程中随时添加。 9.50-100人份试剂，开封可稳定保存1个月，未开封保质期一年。 10.部分配套试剂检测范围： hs-cTnT: 3.00-10000 ng/L NT-proBNP: 5.00-35000 pg/mL PCT: 0.020-100.00 ng/mL 11.*仪器宽度≤0.58m， 12.加样针携带污染率≤10-7。 13.配套软件支持中、英文，支持LIS系统双向数据通信。 14.仪器及配套试剂均得到NMPA和CE认证。 15、符合以下安全标准：GB 4793.1-2007、GB 4793.6-2008、GB 4793.9-2013、GB 7247.1-2012以及YY 0648-2008 16、运行环境： 主机： 安卓系统，数据库sqlite； 基本配置：Cortex-A9 双核，≥1G DDR3，≥8GB eMMC，≥1GHz，USB2.0接口； 显示器： 带有触摸功能，分辨率≥1280×800，显示仪器的操作软件界面； 网络条件： 无需联网，可单机运行，通过RS232串口连接LIS系统。 17、免费和医院HIS、LIS对接