## 技术要求
采购项目清单：起搏器测试仪、立式灭菌器等医疗设备采购项目二次
标段 | 项目名称 | 数量或规模 | 资金预算（万元） | 资金来源 | 备注（规格）
一标段 | 起搏器测试仪 | 1 | 9.5 | 自筹
合计 |  | 1 | 9.5
备注
技术要求及配置确认书 一、项目名称、数量： 起搏器测试仪、立式灭菌器等医疗设备采购项目 二、项目用途说明： 三、配置规格、附件及零配件（包括专用工具）： 四、详细技术要求、参数及产品资料等： 附技术偏离表、评分标准、产品彩页、相关证明文件 五、售后服务条件及交货日期（或工期）： 质保期≥2年 五、推荐供应商清单 一、除公开招标、单一来源外的其他院内采购方式，可推荐三家以上供应商，并且要具有可比性。 二、填写内容包括供应商名称、联系人、联系方式，产地、品牌或资质。 推荐供应商1 推荐供应商2 推荐供应商3 推荐供应商4 推荐供应商5

## 起搏器测试仪技术参数
起搏器测试仪技术参数 1、起搏频率：30-200ppm 2、脉冲幅度：0.1-10.0V 3、脉冲宽度：0.06-2.0ms 4、感知灵敏度：0.5-20mV 5、不应期：250ms 6、开机默认参数：起搏模式：SSI， 7、紧急起搏参数：起搏模式：SSI， 屏幕显示：液晶显示屏 1、具备起搏、感知、低电量指示灯 2、大号屏幕显示数字 3、*一键参数切换 4、*大旋钮调试参数 分析功能： 1、*P/R波峰值测量：0.5mV-20.0mV，连续自动更新，可一键测试 2、阻抗测量：可一键测试阻抗数值 安全和电池： 1、自检功能：开机自检，设备运行过程中不间断实时监控，具备系统异常保护功能 2、安全性能：电除颤保护、静电保护，噪声反转，高频保护 3、电池类型：两节AA型1.5V碱性干电池 4、取出电池后的运行：不间断安全工作时间大于或等于一分钟 5、具备测试安全锁