驻马店市中心医院活度计、等离子体射频手术系统等医疗设备采购项目

竞争性磋商文件

采   购   人：驻马店市中心医院

采购代理机构：中泰工程管理有限公司

日         期：2025年11月

目录

第一章  竞争性磋商采购公告	1

第二章  采购需求	4

第三章  供应商须知	12

第四章  评标办法及评分标准	23

第五章  采购合同	29

第六章  响应文件格式	30

# 第一章  竞争性磋商采购公告

驻马店市中心医院活度计、等离子体射频手术系统等医疗设备采购项目

竞争性磋商公告

驻马店市中心医院现对活度计、等离子体射频手术系统等医疗设备采购项目进行院内竞争性磋商采购，欢迎符合资格条件的供应商前来报名并获取采购文件。

## 一、项目基本情况

1、采购项目名称：驻马店市中心医院活度计、等离子体射频手术系统等医疗设备采购项目；

2、采购需求：具体详见磋商文件第二章采购需求；

3、预算金额：42.6万元；最高限价：42.6万元。其中：

| 包号 | 包名称 | 数量及单位 | 包预算金额（万元） | 包最高限价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 包1 | 活度计 | 1台 | 7万元 | 7万元 |
| 包2 | 等离子射频手术系统 | 4台 | 4万元 | 4万元 |
| 包3 | 光学内窥镜摄像系统 | 1台 | 9.6万元 | 9.6万元 |
| 包4 | 次氯酸水发生器系统 | 1台 | 13万元 | 13万元 |
| 包5 | 超声骨密度仪 | 1台 | 9万元 | 9万元 |

4、交货期：合同签订之日起30日内交货；

5、质量要求：符合国家有关法律、法规，以及行业质量标准的要求，满足磋商文件规定标准。

## 二、供应商资格要求：

1、具有独立承担民事责任的能力（提供营业执照或其他证明材料）；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供经审计的2024年度财务报告或者其基本开户银行出具的资信证明）；

3、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供采购活动近六个月任意一个月的依法缴纳税收和缴纳社保的证明；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金）；

4、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供书面承诺函）；

5、参加本采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供书面承诺函）；

6、根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库【2016】125号）的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动（提供在“信用中国”、“中国政府采购网”等网站查询的相关材料并加盖公章，供应商提供的仅做为信用参考，以采购人或采购代理机构查询结果为准）；

7、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的磋商（提供在“国家企业信用信息公示系统”中查询的相关材料并加盖公章（需包含公司基本信息、股东信息及股权变更信息）或提供承诺函）。一经发现，将导致投标同时被拒绝；

- 8、本项目特定资格要求：

- 8.1供应商如为代理商的并所投产品如为进口产品的，需提供拟投产品制造商或中国境内办事处或中国总代理经销商针对本项目的授权书（本项只针对包1）；

- 8.2供应商为代理商(经销商)时，须具有医疗器械经营许可证或医疗器械经营备案凭证(从事第一类医疗器械经营活动的除外)；供应商为境内生产企业时，须具有医疗器械生产许可证(从事第一类医疗器械生产的须具有备案凭证),医疗器械注册人、备案人经营其注册备案的医疗器械，无需办理医疗器械经营许可或者备案,但应当符合医疗器械监督管理条例规定的经营条件（提供相关证明材料）；

- 9、不接受联合体磋商。

- 三、获取采购文件

1. 报名时间：2025年11月25日-2025年11月27日，上午08：00-下午17:30（北京时间，法定节假日除外）。

2. 凡报名成功的供应商无故不来参与投标的，列入我院黑名单，一年内不得参与我院任何采购活动。

3. 采购文件获取方式：供应商须把填写完整的报名登记表及本磋商公告第二项供应商资格要求中需提供加盖单位公章的相关资料扫描件按序排版为PDF格式文件，发送至以下邮箱：1743991000@qq.com,并标明XX公司XX项目报名资料。

4. 报名登记表：请从附件中下载。

## 四、磋商截止时间及地点

1. 时间：另行通知。

2. 地点：另行通知。

## 五、磋商时间及地点

1. 时间：另行通知。

2. 地点：另行通知。

## 六、发布公告的媒介及采购公告期限

本次采购公告在《驻马店市中心医院》院内网上发布，采购公告期限为三个工作日。

## 七、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系

1.采购人：驻马店市中心医院

地址：驻马店市中华大道747号

联系人：陈先生

电话：0396-2726379

2.采购代理机构：中泰工程管理有限公司

地址：河南省郑州市金水区红专路110号名门国际中心17层1706室

联系人：张先生

联系方式：15638301234

3.监督部门：驻马店市中心医院纪检监察室

监督电话：0396-2726678

驻马店市中心医院采购科

2025年11月24日

# 第二章  采购需求

- 一、项目名称：驻马店市中心医院活度计、等离子体射频手术系统等医疗设备采购项目

- 二、采购标的清单：

| 包号 | 序号 | 标的名称 | 单位 | 数量 | 资金预算 | 资金性质 | 国产/进口 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 包1 | 1 | 活度计 | 台 | 1 | 7万元 | 自筹 | 接受进口 |
| 包2 | 1 | 等离子射频手术系统 | 台 | 4 | 4万元 | 自筹 | 国产 |
| 包3 | 1 | 光学内窥镜摄像系统 | 台 | 1 | 9.6万元 | 自筹 | 国产 |
| 包4 | 1 | 次氯酸水发生器系统 | 台 | 1 | 13万元 | 自筹 | 国产 |
| 包5 | 1 | 超声骨密度仪 | 台 | 1 | 9万元 | 自筹 | 国产 |
| - 合计 | 42.6万元 |  |  |  |  |  |  |
| - 备注 |  |  |  |  |  |  |  |

- 三、技术要求：

- 包1：活度计技术参数

1、探头类型：井式探头

2、探头分辨率：≤0.01MBq(0.1 u Ci)

3、探头准确度：≤2%

4、探头线性：≤2%

5、触摸屏显示器：≥8 "彩色VGA

6、可测试能量范围：50-511keV

7、可显示活度单位：Ci或Bg直接读数(用户选择)

8、验收时需提供第三方校准报告

9、设备配置清单（包含但不限于）：

活度计整机一套(电离室、显示器等)、保护桶一个

包2：等离子射频手术系统技术参数

1、设备主机注册证：须是国家食品药品监督总局批准的三类医疗设备注册证。

2、等离子射频手术系统，非高频系统。（提供证明文件）

3、具有射频消融功能（双极射频电极消融）和等离子消融切割功能

★4、具有内镜下消融切割和止血功能。	（提供证明文件）

5、可选鼻咽喉镜、纤支镜下专用电极，可通过内镜钳道进行手术。

6、时间可控制在500毫秒内（≤500ms）。

7、工作频率100KHz，需提供产品的注册证或者检测报告。

8、自动检测附件及刀头功能：能在连接好脚踏和手柄后主机根据不同刀头自动设置默认功率大小。

9、安全可控：

低温控制：工作温度为40-70℃，切割边缘平整，无过多热辐射，对周边组织损伤小。

操作精确：消融作用在靶组织表面，离子作用≤130微米。

创伤轻微：黏膜损伤小、出血少、疼痛轻、恢复快。

10、脚踏开关控制切割消融和凝固止血，可选脚踏开关调节档位功能。

11、故障报警提示功能，输出正常提示功能。

12、适用于开展耳鼻咽喉头颈外科常规手术, 如开展扁桃体、腺样体、乳头状瘤、息肉、CAUP、UPPP、鼻部肿瘤、耳内镜手术、甲状腺肿瘤等。

★13、配备开展耳内镜手术的灌注泵，流量调节0-280ml/min。配备转速调节旋钮，可以设置流量大小。

14、具备支持甲状腺手术的等离子双极，能够在甲状腺肿瘤手术（半切、全切）过程中，做到切割、止血、夹持、滴注、吸引等功能。

15、设备配置清单（包含但不限于）:

主机、控制器、脚踏开关、连接线、电源线、流量控制器、灌注泵

注：需报价耗材：中耳用等离子刀头、喉部用等离子刀头、扁桃体等离子刀头；拦标价均为3200元

包3：光学内窥镜摄像系统（肛肠检查系统）技术参数

一、主要技术性能：

1、主要对肛肠科常见疾病的临床检查、治疗观察和数据存储、报告打印、病案管理。将内窥镜采集的光学信号转化为电子信号，传输至监视器进行成像并可对显示图像进行处理、传输、存储。

2、通过EMC电磁兼容检测、运行模式：连续运行。

3、电源电压和频率：AC 220V±22V,50Hz±1HZ，输入功率：≤150VA

4、医用级脚踏图像采集开关防水等级·：IPX8级，整机噪音≤55dB。

★5、 耐腐蚀铝合金台车，具有≥15cm上下升降功能。

- 6、超静音4套带自锁脚轮。

- 肛肠影像采集系统参数：

- 1、数字高清手柄摄像机（电子肛门镜）：自带开关光源，自动白平衡，自带LED光源。

★1.1 分辨率＞800线，允差为-20%，上限不计。（提供检测报告）

1.2图像分辨率≥1920x1080P

1.3 USB3.0数字高清数据输出

三、肛肠内窥镜摄像系统软件：

1、软件基本功能

1.1 具有检查图像的实时动态显示、图像采集和存储功能。

1.2 画面冻结：系统具有画面冻结功能。

1.3 用户病例档案：可通过用户菜单进行用户病例档案的新建、保存、搜索选择和删除。

1.4 打印功能：具备病例报告彩色打印功能。

★1.5 具有肛肠软件操作系统，内置肛肠疾病的图谱、描述和诊断模版。

2、软件图像处理功能

2.1具有亮度调节、对比度调节、镜像效果调节、图像效果增强、图像清晰度调节、 图像测量的功能。

3、脚踏开关通过COM口与电脑主机连接，进行信号数据传输。

4、肛肠摄像系统内的存储资料可通过USB接口与移动硬盘进行数据传输。

四、配置清单（包括但不限于）：

1、台车主机 1台

2、电脑主机（内寸≥1T） 1台

3、高清显示器(显示器屏幕≥22寸） 1台

4、数字高清手柄摄像机（电子肛门镜） 1个

5、图像采集脚踏开关 1个

6、电源线 1根

7、电子肛门镜检查系统软件 1套

8、彩色激光打印机   1台

包4：次氯酸水发生器技术参数

一、基本要求：用于口腔科综合治疗台水路消毒,一般物体表面消毒，手部消毒,丝织物消毒等。

二、技术参数：

（一）工作原理

1、作用原理：2Cl-→Cl2＋2e-

通过电解技术阳极上生成的氯气和水反应生成次氯酸

★2、杀菌原理

次氯酸，具有强劲的氧化能力，与微生物接触后，能迅速破坏有害微生物细胞膜，并摧毁吸附于细胞膜表面上的病毒蛋白质长钉细胞膜蛋白质成分，能使其脱落，无法再传染病菌。且与微生物及有机物作用后，能立即还原为水。

（二）基本信息

★1、容量≥240L

2、噪音：≤40dB

3、外壳材料：镀锌板，抗氧化、防腐蚀

4、电解液浓度：6%

（三）电解性能

★1、生成方式：无隔膜电解

2、主要杀菌因子：次氯酸（HClO）

3、有效氯浓度：10-80ppm

★4、残留氯离子：≦600mg/L

5、 pH：5.0~6.5

★6、电极材质：钛基Pt-Ir电极

★7、电极寿命：≥4000hr

（四）进出水参数

1、给水水压：0.1-0.3MPa

2、流量：≥4.0L/min

3、原水硬度：<400mg/L

（五）资质要求

★设备厂家具有消毒器械资质，设备主机通过消毒产品卫生安全评价报告备案。投标设备需具有《消毒产品生产企业卫生许可证》，以上需提供相关证件。

（六）标准要求

设备主机须符合《酸性电解水生成器卫生要求》 （GB28234-2020）国标要求。

（七）设备要求

主机设备制成次氯酸消毒液≥200L/小时,需满足科室16-20台口腔综合治疗台水路消毒设备使用.

★（八）设备主机需符合（口腔综合治疗台水路清洗消毒技术规范）T/WSJD要求

（九）增加泵配置要求

1、进口水泵，不锈钢变频恒压增压泵。

2、流量：≥2立方/小时。

3、缺水保护。

4、寿命十年以上。

包5：超声骨密度仪技术参数

1、全干式沿骨轴测量；

2、 具有双发射和双接收模式，定量测量骨声速(SOS)；

★3、测量部位：桡骨+胫骨，双部位测量；（提供注册证明）

★4、多探头可选，支持常规CM探头和儿童专用CR小探头两种不同探头；

★5、手持式宽频聚焦探头，工作频率≤0.80MHz，灵敏度高，婴儿胖瘦人皆可出图；

6、声速SOS测量精确度≤0.15%；

7、声速SOS测量重复性变异系数CV≤0.1%；

★8、儿童骨密度分析软件具有注册证；

9、定位测量时间：<2秒；单元测量时间：<25秒；

10、具备国际认可的亚洲人种(中国，男/女)正常参考值对比数据库（含曲线模板）及统计功能；

11、计算参数齐全：T值，Z值，声速（SOS），%百分比，预期发生骨质疏松的年龄（EOA），相对骨折风险（RRF）等；

12、SQV聚乙树脂标准体模（带温度指示条）校准检验及温度校准软件，确保准确性和重复性；

13、具有声光电智能提示（骨轴偏离度，旋转度，偏角度等）和智能结果分析；

14、具有病例数据库管理系统，自动记录、查询、分类、备份、打印等，快速方便；

15、具有互联网功能和通信协议，方便专家远程会诊和联网，以及网络升级；

16、终身免费软件升级；

17、符合GB9706.1-2007和YY0774-2019国家超声骨密度行业标准，提供检测证明；

18、配备专用工作台车。

★19、使用年限：≥10年

20、配置清单（包含但不限于）：

20.1、超声骨密度USB组件  1套

20.2、标准超声骨密度探头  1把

20.3、系统分析软件（内置儿童+成人）  1套

20.4、电脑工作站  1台

20.5、SQV校准体模  1个

20.6、电源接线板   1个

20.7、GND接地线  1条

20.8、彩色打印机  1台

20.9、专用工作台车  1台

四、商务要求（包1-包5通用）

| 交货期 | 合同签订后30日内交货。 |
| --- | --- |
| 质保期 | 从产品入库之日起，整机保修三年，出具相关服务承诺书。 |
| 质量要求 | 符合国家有关法律、法规，以及行业质量标准的要求，满足磋商文件规定标准。 |
| 付款方式 | 以合同签订为准。 |
| 交货地点 | 采购人指定地点。 |
| 合同签订时间 | 自成交通知书发出之日起30日内。 |
| 售后服务 | - 1.质保期内应当为采购人提供以下技术支持和服务： - 现场响应：供应商应保证在12小时内对用户提出的问题或故障予以响应及处理。可提供备用设备或核心部件应急使用。 - 成交供应商应当应每季度对该设备进行保养不少于一次,并出具保养报告，具体保养内容见合同。 - 质保期内该设备应保证大于95%（含）的开机率，如达不到要求，每少于一天质保期顺延7天，如造成严重损失需赔偿用户经济损失或换货或退货。 - 技术升级，如果制造商的产品技术升级，成交供应商应及时通知采购人，如采购人有相应要求，成交供应商和制造商应对采购人购买的产品进行免费升级服务。 - e、成交供应商交付设备时，应按照《国家食品药品监督管理总局》第18号令第17条的要求提供相应的维护手册、维修手册、软件备份、故障代码表、备件清单、零部件、维修密码等维护维修必需的材料和信息。 - f、除火灾、洪水、地震等天灾外，在保修期内，由于货物故障所产生的所有费用均由供应商负责。 2.培训：免费提供操作培训和维修培训。 3.所有设备按照医院实际要求免费开放端口，免费为医院对接院内信息系统。质保期内免费进行软件升级。 |
| 其他要求 | 要求设备为最新出厂设备，出厂日期不得早于招标日期6个月 |

五、采购人对项目的特殊要求及说明

| 采购人的特殊要求及说明理由 | - 不接受联合体投标，不允许转包和分包。 - 2、授权磋商小组确定一名成交供应商并推荐一名成交候选供应商。 - 3、采购人使用成交供应商成交的技术、资料、服务或其他任何一部分时，享有无偿使用权。免受第三方提出的侵犯其专利权、著作权、商标权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。 - 4、所投产品均应提供配置明细表并且配置明细表中的所有配件必须是唯一的，不得有选择性配置，所提供配件需是正规厂家生产的原装正品。如果对投标产品的标准配置或配件有更换或调整的，需提供原生产厂家的变更和调整确认材料,提供的产品配件应单独列出其技术性能、标准、产地、生产厂家及享受何种保修服务。 - 5、供应商须提供符合国家质量标准、部颁标准、行业标准或本招标文件规定标准的、供货渠道合法的全新原装合格正品（包括零部件），如安装或配置软件的，须为正版软件。所提供的货物应当同时符合国家有关安全、卫生、环保规定。本项目中所投产品涉及纳入国家认证认可监督管理委员会现行《强制性产品认证目录描述与界定表》管理的强制性认证产品（简称 3C 认证产品）的，该产品应具有由认证机构颁发给制造商的该产品强制性认证证书。 |
| --- | --- |

# 第三章  供应商须知

## 供应商须知前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | # 1.1项目名称：驻马店市中心医院活度计、等离子体射频手术系统等医疗设备采购项目 # 1.2采购人名称：驻马店市中心医院 # 1.3采购范围：详见第二章采购需求 |
| 2 | 合格供应商：具备采购公告第二项规定的条件。 |
| 3 | 采购预算：42.6万元；最高投标限价: 42.6万元。 包1：预算金额：7万元；最高限价：7万元。 包2：预算金额：4万元；最高限价：4万元。 包3：预算金额：9.6万元；最高限价：9.6万元。 包4：预算金额13万元；最高限价：13万元。 包5：预算金额：9万元；最高限价：9万元。 3.1 本项目磋商以人民币报价。 3.2 供应商的报价超过采购预算，采购人不能支付的，按废标处理。 3.3 本项目由成交供应商缴纳招标代理服务费。 中标金额 服务费率类型; 货物招标; 服务招标; 工程招标. 100万元以下; 1.5%; 1.5%; 1.0%. |
| 4 | 现场踏勘或标前答疑：本项目不组织现场踏勘或标前答疑会。 |
| 5 | 响应文件组成：纸质响应文件正本1份、副本2份。 |
| 6 | 磋商截止时间及开标时间：另行通知 响应文件递交地点及开标地点：另行通知。 |
| 7 | 磋商小组成员：3人及以上单数。 专家确定方式：由评审专家、采购人代表组成 |
| 8 | 评标办法：本项目采用综合评分法。 |
| 9 | 成交公告及成交通知书：由采购人授权磋商小组确定一名成交供应商并推荐一名成交候选供应商。评审结束后在《驻马店市中心医院》官网上发布成交公告，公示期结束后向成交供应商发出成交通知书。 |
| 10 | 签订合同：自成交通知书发出之日起30日内。 |
| 11 | 采购资金来源：自筹资金。 |
| 12 | 付款方式：详见第二章采购需求四、商务要求。 |
| 13 | 响应文件有效期：响应文件递交截止期结束后60日。成交供应商的响应文件是合同的组成部分,有效期至合同完全履行止。 |
| 14 | 磋商开始后,采购人或采购代理机构将通过信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网网站（www.ccgp.gov.cn）查询供应商是否被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，并将查询结果存档。查询之后，网站信息发生的任何变化不再作为评审依据；供应商自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料不作为评审依据。 |
| 15 | 商品包装和快递包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》和《快递包装政府采购需求标准（试行）》规定，并提供相关的检测报告。 |
| 16 | 质疑和投诉：供应商认为采购文件使自己的合法权益受到损害的，应当在采购公告期限届满之日(或收到采购文件之日)起3个工作日之内向采购人提出质疑；供应商认为磋商过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起3个工作日内提出质疑。逾期不再受理,供应商在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购环节的质疑。供应商对采购人的质疑答复不满意,或采购人未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向医院纪检部门投诉。 |
| 17 | 解释：1、构成本采购文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准；除采购文件中有特殊规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按采购公告、供应商须知、评标办法、响应文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；当采购文件与采购文件的澄清、修改或补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。合同文件约定或后者明显错误的除外。 2、本采购文件解释权归采购人。 |

## 一 、说 明

1.适用范围

本采购文件仅适用于采购公告中所叙述项目的货物采购。

2.定义

2.1 “采购人”系指各级国家机关、事业单位、团体组织。

2.2 “供应商”系指领取了本采购文件，且已经提交本次响应文件的供应商。

2.3 “供应商代表”系指代表供应商参加本次采购活动的供应商的法定代表人或其委托代理人。

2.4 “货物”系指供应商按采购文件规定向采购人提供的一切设备、机械、仪器仪表、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

3.预算金额：42.6万元；最高限价：42.6万元；其中：

包1：预算金额：7万元；最高限价：7万元。

包2：预算金额：4万元；最高限价：4万元。

包3：预算金额：9.6万元；最高限价：9.6万元。

包4：预算金额：13万元；最高限价：13万元。

包5：预算金额：9万元；最高限价：9万元。

4.供应商应提交的证明文件

4.1、具有独立承担民事责任的能力（提供营业执照或其他证明材料）；

4.2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供经审计的2024年度财务报告或者其基本开户银行出具的资信证明）；

4.3、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供采购活动近六个月任意一个月的依法缴纳税收和缴纳社保的证明；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金）。

4.4、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供书面承诺函）；

4.5、参加本采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供书面承诺函）；

4.6、根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库【2016】125号）的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动（提供在“信用中国”、“中国政府采购网”等网站查询的相关材料并加盖公章，供应商提供的仅做为信用参考，以采购人或采购代理机构查询结果为准）；

4.7、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的磋商（提供在“国家企业信用信息公示系统”中查询的相关材料并加盖公章（需包含公司基本信息、股东信息及股权变更信息）或提供承诺函）。一经发现，将导致投标同时被拒绝；

4.8、本项目特定资格要求：

4.8.1、供应商如为代理商的并所投产品如为进口产品的，需提供拟投产品制造商或中国境内办事处或中国总代理经销商针对本项目的授权书（本项只针对包1）；

4.8.2、供应商为代理商(经销商)时，须具有医疗器械经营许可证或医疗器械经营备案凭证(从事第一类医疗器械经营活动的除外)；供应商为境内生产企业时，须具有医疗器械生产许可证(从事第一类医疗器械生产的须具有备案凭证),医疗器械注册人、备案人经营其注册备案的医疗器械，无需办理医疗器械经营许可或者备案,但应当符合医疗器械监督管理条例规定的经营条件（提供相关证明材料）。

5.投标费用

不论投标结果如何，供应商均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

6.联合体投标：本项目不接受联合体投标。

7.关联企业投标

7.1 本采购文件所称关联企业,是指存在关联关系的企业。“关联关系”的界定适用《中华人民共和国公司法》第二百一十六条、《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条之规定。

7.2 关联企业中, 同一个法定代表人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得同时投标。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的投标。一经发现，将导致投标同时被拒绝。

7.3 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的投标活动。

8.转包与分包

8.1本项目不允许采取转包方式履行合同。

8.2本项目不允许采取分包方式履行合同。

9.特别说明：

9.1 供应商投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。

9.2 供应商代表只能接受一个供应商的委托参加投标。

9.3 《政府采购法》第二十二条第五款“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”，“重大违法记录”包括供应商或者其法定代表人、董事、监事、高级管理人员因经营活动中的违法行为受到行政处罚，但警告和罚款额在人民币3万元以下的行政处罚除外；供应商或其法定代表人、董事、监事、高级管理人员因经营活动中的违法行为受到刑事处罚。

9.4供应商在投标活动中提供虚假材料或从事其他违法活动的,其投标无效，由相关部门查处。

10.质疑和投诉

10.1 供应商认为采购文件使自己的合法权益受到损害的，应当在采购公告期限届满之日(或收到采购文件之日)起3个工作日之内向采购人提出质疑；供应商认为磋商过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起3个工作日内提出质疑。逾期不再受理,供应商在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购环节的质疑。供应商对采购人的质疑答复不满意,或采购人未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向医院纪检部门投诉。

10.2 质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述采购文件、磋商过程和成交结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

11.供应商的风险

供应商没有按照采购文件要求提供全部资料，或者供应商没有对采购文件在各方面都作出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其投标被拒绝。

## 二、采购文件

12.采购文件的构成。本采购文件由以下部分组成：

12.1 竞争性磋商公告

12.2 采购需求

12.3 供应商须知

12.4 评标办法

12.5 合同主要条款

12.6 响应文件格式

13.采购文件的澄清与修改

13.1 采购人对已发出的采购文件进行必要澄清、修改或补充的，应当在采购文件要求提交响应文件截止时间3日前，在原采购公告发布相关媒体上发布更正公告或变更公告。采购文件公示期间对采购文件进行的澄清、修改或补充不受上述限制。

13.2 采购文件澄清、修改或补充的内容为采购文件的组成部分。

13.3 采购文件的澄清、修改或补充都应以法定形式发布。采购人未对采购文件进行的澄清、修改或补充无效，评标时不予认可。

13.4 采购人可以视采购具体情况延长磋商截止时间和磋商时间，但至少应当在采购文件要求提交响应文件的截止时间3日前，将变更时间通知所有潜在供应商。

## 三、响应文件的编制

14.要求

14.1 供应商应仔细阅读采购文件的所有内容，按照采购文件提供的格式编写响应文件，不得缺少或留空任何采购文件要求填写的表格或提交的资料。采购文件提供格式的按格式填列，未提供格式的可自行拟定。响应文件应对采购文件的要求作出实质性响应（包括供应商资格要求、技术要求、商务要求和响应文件格式中对磋商的要求），供应商对所提供的全部资料的合法性、真实性负责。

14.2 供应商应完整签署响应文件格式附件中《竞争性磋商响应书》，不得增减或修改内容。否则视为对采购文件未作出实质性响应。

15.响应文件的语言和计量单位

15.1 响应文件以及供应商与采购人就有关磋商事宜的所有来往函电均应使用简体中文书写。

15.2 关于磋商计量单位，采购文件已有明确规定的，使用采购文件规定的计量单位；采购文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位。否则视为对采购文件未作出实质性响应。

15.3 原版为外文的证书类文件，以及由外国人做出的本人签名、外国公司的名称或外国印章等可以是外文，但应当提供中文翻译文件并加盖供应商公章。必要时磋商小组可以要求供应商提供附有公证书的中文翻译文件或者与原版文件签章相一致的中文翻译文件。

16.响应文件的组成。响应文件应包括下列部分：

16.1、竞争性磋商响应书

16.2、初次报价一览表

16.3、报价明细表

16.4、技术响应表

16.5、商务响应表

16.6、法定代表人身份证明

16.7、法定代表人授权书

16.8、证明文件

16.9、供应商承诺书

16.10、供应商信用承诺函

17.响应文件有效期

17.1 响应文件从采购公告所规定的投标截止期之后开始生效，在供应商须知前附表第13项所规定的期限内保持有效。有效期不足将导致其响应文件被拒绝。成交供应商的响应文件有效期至合同完全履行止。

17.2特殊情况下采购人可于投标有效期满之前书面要求供应商同意延长有效期，供应商应在采购人规定的期限内以书面形式予以答复。供应商可以拒绝上述要求。供应商答复不明确或者逾期未答复的，均视为拒绝上述要求。对于接受该要求的供应商，既不要求也不允许其修改响应文件。

18.投标报价

18.1 所有磋商报价均以人民币报价。

18.2 供应商要按初次报价一览表的内容填写。

18.3 供应商投报多标包的，应对每标包分别报价并分别填报初次报价一览表。

18.4 初次报价一览表中标明的价格在政府采购合同执行过程中是固定不变的，供应商不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的投标将被作为无效投标处理。

18.5 采购人不接受可选择的投标报价。

18.6 对于供应商在初次报价一览表和响应文件中列出的赠送条款，在评审时不得作为价格评分因素或者调整评标价格的依据。

19.磋商保证金（无）

20.响应文件的签署及其他规定

20.1响应文件应按第六章“响应文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为响应文件的组成部分。其中，磋商报价一览表在满足采购文件实质性要求的基础上，可以提出比采购文件要求更有利于采购人的承诺。

20.2 响应文件应当对采购文件有关交货期、响应文件有效期、质量要求等实质性内容作出响应。

20.3响应文件应用不褪色的材料书写或打印，并由供应商的法定代表人盖章或盖单位公章；响应文件应尽量避免涂改、行间插字或删除，如果出现上述情况，改动之处应加盖单位公章或由供应商的法定代表人盖章确认。签字或盖章的具体要求见供应商须知前附表。

20.4响应文件份数见供应商须知前附表。响应文件正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。

20.5响应文件的具体装订要求见供应商须知前附表规定。

## 四、响应文件的递交

21. 响应文件的密封、标记

21.1响应文件应密封包装，并在封套的封口处加盖供应商单位章或由供应商的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字。

21.2 未按本章第21.1项要求密封的响应文件，采购人不予受理。

22. 响应文件的递交

22.1 供应商应在规定的磋商截止时间前递交响应文件。

22.2 供应商递交响应文件的地点：见供应商须知前附表。

22.3 除供应商须知前附表另有规定外，供应商所递交的响应文件不予退还。

22.4 逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，采购人不予受理。

23. 响应文件的修改和撤回

23.1 供应商在投标截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人。补充、修改的内容和撤回通知应当按本须知要求签署、盖章、密封，并作为响应文件的组成部分。

23.2 供应商在磋商截止期后不得修改、撤回响应文件。供应商在投标截止期后修改响应文件的，其投标将被拒绝。

## 五、评标

24. 组建磋商小组

24.1 磋商小组由采购人代表和评审专家组成。成员由3人以上单数组成。在开标后由磋商小组对响应文件进行审查、质疑、评估和比较，并做合理的建议。

24.2磋商小组成员要依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。磋商小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的磋商小组成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

25. 响应文件的初审

25.1对所有供应商的评估，都采用相同的程序和标准。评标过程将严格按照采购文件的要求和条件进行。

25.2 磋商小组将对响应文件进行检查，以确定响应文件是否完整、有无计算上的错误、文件是否已正确签署等。

25.3 响应文件报价出现前后不一致的，除采购文件另有规定外，修正错误的原则如下：

25.3.1响应文件初次报价一览表（报价表）内容与响应文件中相应内容不一致的，以初次报价一览表（报价表）为准；

25.3.2大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

25.3.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以初次报价一览表的总价为准，并修改单价；

25.3.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

25.3.5对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

25.3.6同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部87号令第五十一条第二款的规定经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

25.4 资格性检查和符合性检查。

25.4.1资格性检查。依据法规政策和采购文件的规定，在对响应文件详细评估之前，采购人将依据供应商提交的响应文件按采购公告第二项和采购文件第三章4.供应商应提交的证明文件所述的资格标准对供应商进行资格审查,以确定其是否具备磋商资格。如果供应商不具备磋商资格、不满足采购文件所规定的资格标准或提供资格证明文件不全,其投标将被作为无效磋商。在审查过程中，采购人有权要求供应商按采购文件的规定提供相关资格证明材料的原件以供审查。供应商应在规定的时限内提供。供应商拒不提供的，或者不能在规定时限内提供的，视为其不具备该资格条件。

25.4.2 资格审查后合格的供应商不足3家的，不得评标。

25.4.3 符合性检查。依据采购文件的规定，磋商小组将从响应文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否符合对采购文件的实质性要求作出响应。对没有实质性响应的响应文件将不进行评估，其投标被作为无效磋商。凡有下列情况之一者，响应文件也将被视为未实质性响应采购文件要求：

（1）响应文件未按规定签字、盖章的。

（2）供应商未能出具有效身份证明，或与身份不符的。

（3）未按磋商文件规定报价，报价均超过采购预算或最高限价的。

（4）响应文件有效期、交货期、质保期、质量等不满足采购文件要求的。

（5）未按采购文件提供的格式填列、项目不齐全或内容虚假的。

（6）响应文件的实质性内容未使用中文表述，或意思表述不明确，或前后矛盾，或使用计量单位不符合采购文件要求的。

（7）响应文件的关键内容字迹模糊、无法辨认,或响应文件中经修正的内容字迹模糊无法辩认，或修改处未按规定签名盖章的。

（8）响应文件内容未按采购文件响应的。

（9）不符合采购文件中规定的其它实质性条款。

磋商小组决定投标的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求其他的外部证据。

25.4.4 对资格性检查和符合性检查不合格的供应商，将通过评标系统告知其理由。

25.5 在评审过程中，磋商小组发现供应商有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其磋商无效：

25.5.1不同供应商的响应文件异常一致。

25.5.2不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

25.5.3不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

25.5.4不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

25.5.5不同供应商的响应文件相互混装；

25.5.6不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出（若收取）。

25.5.7 有证据证明供应商串通投标的其他情形的；

25.5.8 不同供应商的响应文件制作机器码一致；

25.5.9 磋商小组认定的其他串通投标情形。

25.6 磋商

对资格性检查和符合性检查合格的供应商，进入本次磋商程序。

25.6.1 磋商小组通过随机方式确定参加磋商供应商的磋商顺序，所有成员集中与供应商按照顺序分别单独进行磋商。在磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求及合同条款，但不得变动磋商文件的其他内容。实质性变动的内容须经采购人代表确认。磋商文件有实质性变动的，磋商小组应当以书面形式通知所有参加磋商供应商。

25.6.2 本次竞争性磋商进行 多 轮次报价（二次及以上），并给予每个供应商相同的机会。响应文件报价为第一轮报价，以后轮次报价不得高于上一轮次报价（除竞争性磋商文件有实质性变动外），否则将被视为未实质性响应竞争性磋商文件。磋商报价以供应商的最后一轮次报价为准。

26. 响应文件的澄清

对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组可以书面形式要求供应商作出必要的澄清。供应商的澄清应当在磋商小组规定的时间内以书面形式作出，由其供应商代表签字。但澄清事项不得超出响应文件的范围，不得实质性改变响应文件的内容，不得通过澄清等方式对供应商实行差别对待。磋商小组不得接受供应商主动提出的澄清和解释。

27. 比较与评价

27.1 磋商小组将按本采购文件规定的评标方法与标准，对资格性检查和符合性检查合格的响应文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

27.2对漏（缺）报项的处理：竞争性磋商文件中要求列入报价的费用，漏（缺）报的视同已含在投标总价中。

27.3磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标处理。

28. 评标过程及保密原则

28.1 凡与本次采购有关人员对属于审查、澄清、评价和比较磋商的有关资料以及定标意向等，均不得向供应商或其他人员透露。否则,将按有关规定追究相关人员的责任。

28.2 在评标期间，供应商试图影响或干预评审的任何行为，将导致其磋商被作为无效磋商，并承担相应的法律责任。

29.评标异议登记

采购人工作人员对评审专家等相关人员在评审过程中发现、提出的异议进行逐项登记。

## 六、定标

30. 定标原则

30.1 最低投标价不作为成交的保证。

30.2 确定实质上响应采购文件且满足下列条件的为成交候选供应商（或成交供应商）

30.2.1本次评标采用综合评分法，是指响应文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交供应商的评标方法。

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。响应文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的成交供应商，以此类推。得分相同的，按磋商报价由低到高顺序排列。得分且磋商报价相同的，按技术部分得分顺序排列。得分与技术指标优劣均相同的，通过随机抽取产生。

31. 确定成交供应商和成交候选供应商

本项目由采购人授权磋商小组确定一名成交供应商并推荐一名成交候选供应商。

32. 成交通知书及成交结果公告

32.1评审结束后，采购人将成交供应商的情况在本采购项目采购公告发布的同一媒介予以公示，公示期限1个工作日，公示期结束后向成交供应商发出成交通知书。

32.2成交供应商在规定的时间内不领取成交通知书的，视为成交后自动放弃成交资格；成交供应商在有效报价中报价最低,非不可抗力放弃成交资格的。发生上述情况的承担由此引起的一切后果。

32.3成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商放弃成交，应按相关法律、规章、规范性文件的要求承担相应的法律责任。

32.4成交通知书将作为签订合同的依据。合同签订后，成交通知书成为合同的一部分。

33. 采购人宣布废标的权利

33.1出现下列情况之一时，采购人有权宣布废标，并将理由通知所有供应商：

33.1.1出现影响采购公正的违法、违规行为的。

33.1.2供应商的报价均超过了采购预算金额，采购人不能支付的。

33.1.3因重大变故，采购任务取消的。

33.2 投标截止后供应商不足3家或通过资格性检查或符合性检查的供应商不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

- 采购文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人正后依法重新招标；

（2）采购文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

## 七、合同授予

34.合同签订

34.1 采购人、成交供应商自成交通知书发出之日起，在采购文件第三章《供应商须知前附表》规定的时间内，根据采购文件确定的事项和成交供应商响应文件签订合同。双方所签订的合同不得对采购文件和成交供应商响应文件作实质性修改。

34.2 采购文件、采购文件的修改文件、成交供应商的响应文件、补充或修改的文件及澄清或承诺文件等，均为双方签订合同的组成部分，并与合同一并作为本采购文件所列采购项目的互补性法律文件，与合同具有同等法律效力。

34.3 成交供应商放弃成交、因不可抗力不能履行合同、不按照采购文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响成交结果的违法行为等情形，不符合成交条件的，采购人可以按照磋商小组提出的成交候选供应商名单排序依次确定其他成交候选供应商为成交供应商，也可以重新招标。

# 第四章  评标办法及评分标准

（一）评标原则

按照“公平、公正”的原则对待所有供应商，按照采购文件的相关规定进行评标、定标。

（二）评标办法

1．本项目采用综合评分法，总分为100分。

2．磋商小组按照采购文件中规定的评标方法和标准，对响应文件进行综合比较与评价。

3. 评标结果按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术部分得分顺序排列。

4.响应文件满足采购文件全部实质性要求，且评审得分最高的供应商为成交供应商。

（三）评标程序

- 1.详细评审（100分）

- 包1：

| 评审内容 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 价格标部分 (30分) | 说明：当磋商小组发现供应商的投标报价明显低于其他投标报价，使其投标报价可能低于其个别成本的，磋商小组可对其质询，并要求该供应商在规定时间内做出书面说明和提供相关的证明材料；该供应商不能合理说明或提供证明材料的，磋商小组应按无效投标处理。 有效投标报价：投标报价不高于采购预算价的为有效投标报价。 评标基准值的确定：满足采购文件要求且投标价格最低的有效投标报价为评标基准价。 投标报价得分=（评标基准价/有效投标报价）×30分 |  |
| 技术部分（47分） | 1.产品技术参数（36分） | 供应商对“第二章 采购需求 三、技术要求”响应，所投产品全部满足磋商文件要求得36分，有一项技术参数或要求不满足的扣4分，扣完为止；如得分为0，则磋商无效。 1）供应商需如实填写技术偏离表，并标注偏离情况。 2）供应商所投产品需提供医疗器械注册证【含附件：产品技术要求（如有）】或医疗器械备案凭证（非医疗器械可不提供），如未按要求提供，则磋商无效。 3）提供产品注册检验报告（其中检验报告照片页必须提供）及响应技术参数条款的技术白皮书和彩页等相关文件，并对响应技术参数部分做出明显标注。未提供对应证明材料的，视为不满足该项参数要求，做扣分处理。 |
|  | 2.产品综合评议（5分） | 根据供应商所投产品整体性能量化指标进行评价，产品技术指标能够最大程度满足采购需求，且技术先进、操作安全、运行稳定等产品整体性能优异的得5分；整体性能一般的得3分；整体性能较差的得1分。 |
|  | 3.实施方案（6分） | 供应商提供的供货、安装、调试措施包括：①供货时间安排及保障措施；②人员配备及职责分工；③安装、调试服务方案及保障措施。 措施具体详实、人员及工具配备合理、完全满足采购需求的得3分；有较具体的措施，基本满足采购需求的得2分；措施不完备，不能满足采购需求的得1分；缺项得0分。 |
|  |  | 根据供应商针对突发情况提供应急服务方案及保障措施进行打分，包含（但不限于）以下内容：应急响应流程及响应时间、应急保障措施（人员配备、备品备件等）。 应急响应时间极快、应急保障充分的得3分；应急响应时间快、应急保障较充分的得2分；应急响应时间时间长、应急保障不充分的得1分；缺项得0分。 |
| 商务评价 (23分) | 1.类似业绩（6分） | 自2022年1月1日以来具有的类似项目(以合同文件为准），每提供一份得2分，最多得6分。 |
|  | 2.质保期（4分） | 质保期在满足采购文件的基础上，每增加一年加2分,最多加4分（出具相关服务承诺书）。 |
|  | 3.优惠承诺（3分） | 根据供应商在满足采购文件基本要求的基础上提供的实质性优惠承诺。 每提供一项对采购人有利的、切实可行的实质性优惠承诺得1.5分，最多得3分。未提供者不得分。 |
|  | 4.售后服务（10分） | 根据供应商提供的售后服务及培训方案进行评分，包括但不限于：①服务站点设立，售后服务团队及其联系方式、技术水平能力及职责分工；②日常设备维保方案；③故障响应时间；④应急维修措施预案；⑤培训方案。 服务承诺符合本项目特点，措施详尽、人员专业性强、故障响应时间极快、日常维保方案及应急维修措施预案合理且可行，有具体的培训方案，得10分。 服务承诺符合本项目特点，人员专业性较强、故障响应时间快、日常维保方案及应急维修措施预案较合理，有较具体的培训方案的得6分； 服务承诺符合本项目特点，故障响应时间较长、应急维修措施预案不完备，培训方案不完备的得2 分； 缺项得0分。 |
| 得分的计算 | 磋商小组成员评分=各项评分因素的汇总得分。 评标总得分=磋商小组所有成员合计评分/磋商小组组成人员数。 |  |

- 包2：

| 评审内容 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 价格标部分 (30分) | 设备部分（15分）： 说明：当磋商小组发现供应商的投标报价明显低于其他投标报价，使其投标报价可能低于其个别成本的，磋商小组可对其质询，并要求该供应商在规定时间内做出书面说明和提供相关的证明材料；该供应商不能合理说明或提供证明材料的，磋商小组应按无效投标处理。有效投标报价：投标报价不高于采购预算价的为有效投标报价。 评标基准值的确定：满足采购文件要求且投标价格最低的有效投标报价为评标基准价。 投标报价得分=（评标基准价/有效投标报价）×15分。 |  |
|  | 配套耗材部分（15分）： 说明：此部分报价以“中耳用等离子刀头、喉部用等离子刀头、扁桃体等离子刀头”三种耗材的合计金额计算报价得分。 当磋商小组发现供应商的投标报价明显低于其他投标报价，使其投标报价可能低于其个别成本的，磋商小组可对其质询，并要求该供应商在规定时间内做出书面说明和提供相关的证明材料；该供应商不能合理说明或提供证明材料的，磋商小组应按无效投标处理。有效投标报价：投标报价不高于采购预算价的为有效投标报价。 评标基准值的确定：满足采购文件要求且投标价格最低的有效投标报价为评标基准价。 投标报价得分=（评标基准价/有效投标报价）×15分。 |  |
| 技术部分（46分） | 1.产品技术参数（35分） | 供应商对“第二章 采购需求 三、技术要求”响应，所投产品全部满足磋商文件要求得35分，带“★”号的技术参数为重要技术参数，有一项不满足的扣5分；不带“★”号的技术参数为一般性技术参数，有一项不满足的扣2分，扣完为止；如得分为0，则磋商无效。 1）供应商需如实填写技术偏离表，并标注偏离情况。 2）供应商所投产品需提供医疗器械注册证【含附件：产品技术要求（如有）】或医疗器械备案凭证（非医疗器械可不提供），如未按要求提供，则磋商无效。 3）提供产品注册检验报告（其中检验报告照片页必须提供）及响应技术参数条款的技术白皮书和彩页等相关文件，并对响应技术参数部分做出明显标注。未提供对应证明材料的，视为不满足该项参数要求，做扣分处理。 |
|  | 2.产品综合评议（5分） | 根据供应商所投产品整体性能量化指标进行评价，产品技术指标能够最大程度满足采购需求，且技术先进、操作安全、运行稳定等产品整体性能优异的得5分；整体性能一般的得3分；整体性能较差的得1分。 |
|  | 3.实施方案（6分） | 供应商提供的供货、安装、调试措施包括：①供货时间安排及保障措施；②人员配备及职责分工；③安装、调试服务方案及保障措施。 措施具体详实、人员及工具配备合理、完全满足采购需求的得3分；有较具体的措施，基本满足采购需求的得2分；措施不完备，不能满足采购需求的得1分；缺项得0分。 |
|  |  | 根据供应商针对突发情况提供应急服务方案及保障措施进行打分，包含（但不限于）以下内容：应急响应流程及响应时间、应急保障措施（人员配备、备品备件等）。 应急响应时间极快、应急保障充分的得3分；应急响应时间快、应急保障较充分的得2分；应急响应时间时间长、应急保障不充分的得1分；缺项得0分。 |
| 商务评价 (24分) | 1.类似业绩（6分） | 自2022年1月1日以来具有的类似项目(以合同文件为准），每提供一份得2分，最多得6分。 |
|  | 2.质保期（6分） | 质保期在满足采购文件的基础上，每增加一年加2分,最多加6分（出具相关服务承诺书）。 |
|  | 3.优惠承诺（2分） | 根据供应商在满足采购文件基本要求的基础上提供的实质性优惠承诺。 每提供一项对采购人有利的、切实可行的实质性优惠承诺得1分，最多得2分。未提供者不得分。 |
|  | 4.售后服务（10分） | 根据供应商提供的售后服务及培训方案进行评分，包括但不限于：①服务站点设立，售后服务团队及其联系方式、技术水平能力及职责分工；②日常设备维保方案；③故障响应时间；④应急维修措施预案；⑤培训方案。 服务承诺符合本项目特点，措施详尽、人员专业性强、故障响应时间极快、日常维保方案及应急维修措施预案合理且可行，有具体的培训方案，得10分。 服务承诺符合本项目特点，人员专业性较强、故障响应时间快、日常维保方案及应急维修措施预案较合理，有较具体的培训方案的得6分； 服务承诺符合本项目特点，故障响应时间较长、应急维修措施预案不完备，培训方案不完备的得2 分； 缺项得0分。 |
| 得分的计算 | 磋商小组成员评分=各项评分因素的汇总得分。 评标总得分=磋商小组所有成员合计评分/磋商小组组成人员数。 |  |

包3、4、5：

| 评审内容 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 价格标部分 (30分) | 说明：当磋商小组发现供应商的投标报价明显低于其他投标报价，使其投标报价可能低于其个别成本的，磋商小组可对其质询，并要求该供应商在规定时间内做出书面说明和提供相关的证明材料；该供应商不能合理说明或提供证明材料的，磋商小组应按无效投标处理。 有效投标报价：投标报价不高于采购预算价的为有效投标报价。 评标基准值的确定：满足采购文件要求且投标价格最低的有效投标报价为评标基准价。 投标报价得分=（评标基准价/有效投标报价）×30分 |  |
| 技术部分（51分） | 1.产品技术参数（40分） | 供应商对“第二章 采购需求 三、技术要求”响应，所投标包产品全部满足磋商文件要求得40分，带“★”号的技术参数为重要技术参数，有一项不满足的扣5分；不带“★”号的技术参数为一般性技术参数，有一项不满足的扣2分，扣完为止；如得分为0，则磋商无效。 1）供应商需如实填写技术偏离表，并标注偏离情况。 2）供应商所投产品需提供医疗器械注册证【含附件：产品技术要求（如有）】或医疗器械备案凭证（非医疗器械可不提供），如未按要求提供，则磋商无效。 3）提供产品注册检验报告（其中检验报告照片页必须提供）及响应技术参数条款的技术白皮书和彩页等相关文件，并对响应技术参数部分做出明显标注。未提供对应证明材料的，视为不满足该项参数要求，做扣分处理。 |
|  | 2.产品综合评议（5分） | 根据供应商所投产品整体性能量化指标进行评价，产品技术指标能够最大程度满足采购需求，且技术先进、操作安全、运行稳定等产品整体性能优异的得5分；整体性能一般的得3分；整体性能较差的得1分。 |
|  | 3.实施方案（6分） | 供应商提供的供货、安装、调试措施包括：①供货时间安排及保障措施；②人员配备及职责分工；③安装、调试服务方案及保障措施。 措施具体详实、人员及工具配备合理、完全满足采购需求的得3分；有较具体的措施，基本满足采购需求的得2分；措施不完备，不能满足采购需求的得1分；缺项得0分。 |
|  |  | 根据供应商针对突发情况提供应急服务方案及保障措施进行打分，包含（但不限于）以下内容：应急响应流程及响应时间、应急保障措施（人员配备、备品备件等）。 应急响应时间极快、应急保障充分的得3分；应急响应时间快、应急保障较充分的得2分；应急响应时间时间长、应急保障不充分的得1分；缺项得0分。 |
| 商务评价 (19分) | 1.类似业绩（6分） | 自2022年1月1日以来具有的类似项目(以合同文件为准），每提供一份得2分，最多得6分。 |
|  | 2.质保期（4分） | 质保期在满足采购文件的基础上，每增加一年加2分,最多加4分（出具相关服务承诺书）。 |
|  | 3.优惠承诺（2分） | 根据供应商在满足采购文件基本要求的基础上提供的实质性优惠承诺。 每提供一项对采购人有利的、切实可行的实质性优惠承诺得1分，最多得2分。未提供者不得分。 |
|  | 4.售后服务（7分） | 根据供应商提供的售后服务及培训方案进行评分，包括但不限于：①服务站点设立，售后服务团队及其联系方式、技术水平能力及职责分工；②日常设备维保方案；③故障响应时间；④应急维修措施预案；⑤培训方案。 服务承诺符合本项目特点，措施详尽、人员专业性强、故障响应时间极快、日常维保方案及应急维修措施预案合理且可行，有具体的培训方案，得7分。 服务承诺符合本项目特点，人员专业性较强、故障响应时间快、日常维保方案及应急维修措施预案较合理，有较具体的培训方案的得4分； 服务承诺符合本项目特点，故障响应时间较长、应急维修措施预案不完备，培训方案不完备的得1分； 缺项得0分。 |
| 得分的计算 | 磋商小组成员评分=各项评分因素的汇总得分。 评标总得分=磋商小组所有成员合计评分/磋商小组组成人员数。 |  |

第五章  采购合同

（以实际合同为准）

第六章  响应文件格式

目    录

附件1 响应文件封面（格式）

附件2 竞争性磋商响应书（格式）

附件3 初次报价一览表（格式）

附件4 报价明细表（格式）

附件5 技术响应表（格式）

附件6 商务响应表（格式）

附件7 法定代表人身份证明（格式）

附件8 法定代表人授权书（格式）

附件9 证明文件

附件10 供应商承诺书（格式）

附件11 供应商信用承诺函（格式）

附件1               响应文件封面（格式）

驻马店市中心医院       项目

包号及名称：

响应文件

供应商：                （全称并加盖公章）

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

年   月   日

附件2      竞争性磋商响应书（格式）

致： （采购人名称）：

（供应商名称）现委托         （姓名）为我方代理人，参加贵方组织的        项目（包号及名称：       ）的竞争性磋商采购活动。现正式提交下述文件1份：

1、初次报价一览表。

2、报价明细表。

3、技术响应表。

4、商务响应表。

5、证明文件。

为便于贵方公正、择优地确定成交供应商，我方就本次投标有关事项郑重声明并宣布同意如下：

1、我方承诺已经具备采购文件中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件。我方愿意向贵方提供任何与本采购项目投标有关的数据、情况和技术资料，并根据需要提供一切承诺的证明材料，并保证其真实、合法、有效。

2、我方承诺在磋商活动中提供的各种材料真实有效。

3、我方同意在响应文件有效期内遵守本响应文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。如果我方成交，响应文件有效期与合同履行期相同。

4、我方已详细审查全部采购文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件，将自行承担因对全部采购文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

5、我方保证尊重磋商小组的评审结果，完全理解本采购项目最低投标价不作为成交的保证。

6、我方理解并遵守采购文件的全部规定，接受采购文件中政府采购合同的全部条款且无任何异议。

7、如果我方代表未按时参加开标的，视同放弃开标监督权利，认可开标结果。

8、如果我方存在供应商须知第9.3项所述情况，同意被认定为在经营活动中有重大违法记录。

9、如果发生供应商须知第25.4.1、25.4.3项所述情况，同意我方投标被作为无效磋商处理。

10、如果发生供应商须知第25.5项所述情况，同意磋商小组认定我方的行为属于串通投标的行为，并自愿接受监管部门的处罚。

11、如果现场变更采购方式，我方同意在不改变采购需求、资质条件等情况下，按变更后的采购方式的规定程序进行采购。

12、如果被确定为成交供应商，我方同意按采购文件的规定领取成交通知书并缴纳服务费。否则，视为我方成交后自动放弃成交资格，承担由此引起的一切后果。

13、如果被确定为成交供应商，我方同意在领取成交通知书之日起 30  日内，按照采购文件的规定与采购人签订采购合同。否则，视为我方成交后无正当理由不与采购人签订合同并承担相应法律责任。

14、我方最近3年内的被公开披露或查处的违法违规行为有：            。（若无，则填无；若有，逐一列明）

15、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果和责任。

16、与磋商有关的一切正式往来通讯请寄（地址电话必须为最新并可以联系到）：

地址：                   邮编：

电话：                   传真：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

供应商：                    （全称并加盖公章）

年    月   日

附件3            初次报价一览表（格式）

单位：元

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 供应商名称 |  |
| 包号及包名称 |  |
| 磋商报价 | 大写： 小写： 元（详见报价明细表） |
| 响应文件有效期 | 响应文件递交截止期结束后60日。 |
| 备注 |  |

注: 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或供应商代表签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、供应商按格式填列，不得自行更改。否则引起的不利后果由供应商承担。

供应商：                    （全称并加盖公章）

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

年  月  日

附件4            报价明细表（格式）

金额单位：人民币（元）

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 产地 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | 总计 |  |  |  |  |  |  |
|  | 磋商报价(大写)： |  |  |  |  |  |  |

供应商：                    （全称并加盖公章）

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

年    月    日

4.1 配套试剂报价一览表（格式，如有）

| 序号 | 检测项目 | 商品名称 | 注册 证名称及注册证号 | 品牌 | 规格型号 | 生产企业 | 试验方法 | 计价 单位 | 单价 （元/每人份） | 网采号 | # 省、市、县 # 收费编码 # 收费标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法人代表或委托代理人（签字或盖章）：

供应商：                       （全称并加盖公章）

日期：      年    月    日

注：1.请按照检测项目填写试剂。

2.试剂以“每人份”为单位进行报价。

备注: 此表为产品配套试剂报价表，如没有，无需制作，可自行删除。

4.2 配套耗材报价一览表（格式，如有）

| 序号 | 检测项目 | 商品名（通用名） | 投标产 品注册 证名称 | 制造商 | 品牌 | 产地 | 规格型号 （注册证型号） | 计价单位 | 投标单价 （元/单位） | 投标产品 注册证号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

法人代表或委托代理人（签字或盖章）：

供应商：                       （全称并加盖公章）

日期：     年    月    日

备注: 此表为产品配套耗材报价表，如没有，无需制作，可自行删除。

4.3 产品配置清单一览表（如有）

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 产地 | 型号规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：

1、若投标产品配置清单中含第三方产品，请填写第三方品牌、型号、产地，以铭

牌为准；

2、所投产品若有注册证，投标开标一览表中规格或型号、产地等信息若与注册证不一致，以投标产品注册证信息为准。

法人代表或委托代理人（签字或盖章）：

供应商：                       （全称并加盖公章）

日期：     年    月    日

4.4 质保期满后易损件、配件一览表（如有）

| 序号 | 配件名称 | 规格型号 | 单位 | 单价（元） | 产地 | 生产企业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法人代表或委托代理人（签字或盖章）：

供应商：                       （全称并加盖公章）

日期：     年    月    日

附件5           技术响应表（格式）

| 序号 | 货物名称 | 磋商文件要求 | 响应文件响应 | 偏离情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：供应商必须如实完整填写表格，“偏离情况”是指“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

供应商：                        （全称并加盖公章）

年    月    日

附件6            商务响应表（格式）

| 序号 | 项目 | 磋商文件要求 | 响应文件响应 | 偏离情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交货期 |  |  |  |  |
| 2 | 质保期 |  |  |  |  |
| 3 | 质量要求 |  |  |  |  |
| 4 | 付款方式 |  |  |  |  |
| 5 | 交货地点 |  |  |  |  |
| 6 | 合同签订时间 |  |  |  |  |
| 7 | 售后服务 |  |  |  |  |
| 8 | 其他要求 |  |  |  |  |

注：供应商必须如实完整填写表格，“偏离情况”是指“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

供应商：             （全称并加盖公章）

年    月    日

附件7         法定代表人身份证明（格式）

供应商名称：

地址：

成立时间：         年         月         日

经营期限：

姓名：         ，性别：        ，年龄：        ，职务：

系                （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

此处请粘贴法定代表人身份证复印件

供应商：                （全称并加盖公章）

年    月    日

附件8         法定代表人授权书（格式）

致：                （采购人名称）：

我        （姓名）系                （供应商名称）的法定代表人，现委托         （姓名）为我方代理人。代理人根据本授权，以我方的名义参加             项目（包号及名称：      ）的竞争性磋商采购活动，并代表我方全权办理针对上述项目的磋商、开标、评审、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对代理人的签名负全部责任。在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

如果本次采购活动现场变更采购方式，本授权书有效。

代理人无转委托权。

委托期限：

委托代理人签名：             法定代表人签名或盖章：

职务：                       职务：

此处请粘贴委托代理人身份证复印件

委托代理人身份证号码：

供应商：                （全称并加盖公章）

年    月    日

附件9          证明文件

9.1 资格审查资料

9.2  评分标准中需提供的证明材料

9.3 供应商认为其他需要提供的证明材料

附件10      供 应 商 承 诺 书 （格式）

我院（以下简称甲方）组织的本次采购，在遵守《招标投标法》、《政府采购法》、《合同法》、《反不正当竞争法》和《关于推进招投标监督领域诚信建设的意见》等法律法规的基础上，要求贵方（以下简称乙方）做出如下承诺：

1、遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则自愿参加，所提供的一切材料真实、有效、合法。

2、遵守甲方采购纪律，诚实守信地为甲方提供安全可靠的产品、服务及相关技术，保证质量并主动做好售后服务工作。

3、杜绝利用提供财物或给予其他不正当利益谋取中标的不良行为。

4、不发生其他任何可能影响甲方工作人员公正执行公务或者职务廉洁的行为。

5、不参与串标、围标或其他不正当竞争行为；杜绝以虚报资质、业绩或其他弄虚作假等方式骗取中标。

6、响应时，杜绝擅自修改采购文件或技术标准（包括差异表）技术配置的行为。

7、严格按照采购、响应文件要求签订合同，不违反法律无故拒签合同，不签订背离合同（或技术协议书）实质性内容的协议。

供应商：                （全称并加盖公章）

法定代表人或委托人（签字或盖章）：

年   月   日

附件11     供应商信用承诺函（格式）

致（采购人或政府采购代理机构）：

单位名称（自然人姓名）：

统一社会信用代码（身份证号码）：

法定代表人（负责人）：

联系地址和电话：

我单位（本人）自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我单位（本人）郑重承诺，我单位（本人）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）未被列入严重失信主体名单、失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，未曾作出虚假承诺；

（七）符合法律、行政法规规定的其他条件。

我单位（本人）保证上述承诺事项的真实性，如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿意承担一切法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

供应商名称（盖章）：

法定代表人、负责人、自然人或授权代表(签字或盖章)：

日期：       年      月       日

注：1.供应商须在投标（响应性）文件中按此模板提供承诺函，未提供视为未实质性响应招标文件要求，按无效投标（响应）处理。

2.供应商的法定代表人或者授权代表的签字或盖章应真实、有效，如由授权代表签字或盖章的，应提供“法定代表人授权书”。

供应商认为有必要的其他资料

备注：供应商应当仔细核对采购文件中有关废标条款和评标标准，提供供应商认为应当附加的其它内容，以充分证明其投标符合采购文件规定，并为评标提供充分依据。如果供应商未能提供相关证明文件，将有可能导致废标或者无法得分。